| 厉行节约、反对浪费 福建农林大学货物服务采购申请表(202206版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求单位（公章） |  |  |  |  | 海峡联合研究院园艺中心 |  | 计划编号（采招办取号） |  |  | 接单日期： |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 热脱附仪采购 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同包 |  | 品目（货物或服务）名称 |  | 采购需求、技术服务要求、商务及其他要求（可另附并加盖公章） |  |  | 数量 | 预算 单价 （万元） | 预算 金额 （万元） | 是否进口产品 |
| 1 |  |  | 热脱附仪TDU2 |  | 1.能满足固体、液体、气体样品分析需求 2.带二级冷阱可程序升温，最高温度能达到400℃ 3.满足大体积进样 |  |  | 1 | 65.6 | 65.6 | 是 |
| 合计数量： 1 台（项）；合计预算金额：65.6 万元 ★其中单台套30万元（含）以上设备共计（ 1 ）台/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  | 部门编号+经费编号：133-133202220 经费名称：大北农未来学院实验设备采购经费 经费负责人意见（印刷体加签名）： 徐通达 2022 年 6 月 30 日 |  | 经费主管部门（若有）: 年 月 日 |  |  | （采购经办人由经费负责人指定，负责该采购项目的标书审核、评标、验收等工作） 采购经办人签字： 采购经办人手机： 采购经办人QQ： 2022 年 6 月 30 日 |  |  |
| 拟选用采购方式 |  | R公开招标（R综合评分 □最低价） □网上竞价 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □单一来源 □框架协议 1. 5万元（含）～50万元（不含）通过最低价选择供应商的项目原则上采用网上竞价方式，如选用其他方式需另附书面申请书，进口产品、集中采购目录内品目原则上不适用网上竞价。 2．50万元以上项目原则上以公开招标为主，需附上项目概况说明和采购清单。如采用竞争性谈判、竞争性磋商、框架协议及单一来源采购方式需另附书面申请书，明确申请理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单台套30万元及以上的大型设备是否已有《购前论证报告》。 □属于“三重一大”的采购项目，应提供相关会议纪要。 □占地或占用公共场所审批（人工气候室、步入式植物培养箱、温室、大棚、移动储物箱、集装箱等临时占地的，占用公共通道、屋顶等的需要提交《临时用地审批表》）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1. 校级采购的须按要求提交《采购申请表》《政府采购项目需求调查情况表》《进口论证申请表》（进口设备）《政府采购意向》《购前论证报告》（单台套30万元及以上设备）等材料；2.纸质材料交到采招办采购科（师生综合服务大楼107熊老师，83789499），电子版材料发送采购科经办人；3.提前两个月提交申购材料； 4. 若是进口设备，预算价应为免税价，货币单位（人民币）；5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。如未按规定专门面向中小企业，请附说明；6.相关材料一式三份，采招办一份、需求单位二份。 注：根据国家税务总局2020年第6号关于发布《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》的公告精神，现要求供应商需按我校规定开具增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购项目需求调查情况表

| 需求单位（盖公章） |  |  | 海峡联合研究院园艺中心 |  |  |  |  | 预算总金额（万元） | 65.6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 热脱附仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同包 | 品目（货物或服务）名称 |  | 数量 | 预算金额 （万元） | 报价（万元） | 被询单位名称 |  |  | 所供物资设备 |  |  | 被询单位联系人及联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 | 型号 | 产地 |  |
| 1 |  | 热脱附仪 |  | 1 | 65.6 | 65.6 | 单位1：广州艾威仪器科技有限公司 |  |  | Gerstel | TDU2 | 德国 | 林耿锐13802738815 |
|  |  |  |  |  |  | 70 | 单位2：厦门丰飞科技有限公司 |  |  | GL sciences | OPTIC4 | 日本 | 古爱民13268015616 |
|  |  |  |  |  |  | 68 | 单位3：睿铵达仪器（厦门）有限公司 |  |  | Markes | TD100-XR | 英国 | 韩国飞15396242661 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 单位1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位3： |  |  |  |  |  |  |

| 拟采购设备的产业发展、市场供给，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况 | - Gerstel是德国的多功能样品前处理平台生产厂家，目前在美国、新加坡、日本设立分支机构，在全球80多个国家有代理，产品质量、自动化、人性化在业界有很高的声誉。机械臂结构，体积小可直接装在GC上、具备程序升温、无阀门无传输线设计的特点，最大程度减少样品污染。能实现大体积进样。可以选择半导体制冷，制冷温度可达-40摄氏度，满足实验室的高端需求。产品后续可升级更新、耗材采购有专员负责，响应速度快，能够提供专业技术人员进行产品培训和后续维护。 - GL sciences日本色谱仪器和耗材公司，在中国有分公司。耗材采购、后续维护方便，能实现程序升温、大体积进样，可以选择半导体制冷、液氮制冷最低温度可到-150℃，设备体积大需要占用额外空间，二级冷阱性能简单，灵敏度差，富集作用差，热脱附后进入到色谱柱，容易有残留，后续维护成本高，产品自动化、人性化方面比较差，后续不能更新升级。 3 Markes英国品牌，在中国有代理，售后服务一般，吸附管气密性不好，容易漏气影响样品测量，只有电子制冷，无法满足更高要求的分析物检测，只能测量气体化合物，一体机需要额外空间，分析组份易损失，易造成管路污染。无程序升温功能。 |
| --- | --- |
| 需求调查人 （两人签字） |  |
| 是否专门面向中小企业（≥50万） | £ 是。预留比例 %(采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
|  |  否。理由：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业以外的供应商处采购 。 |
| 需求单位意见（≥50万） | 单位负责人签字： 年 月 日 |
| 经费主管部门确认（≥50万） | 签字或盖章： 年 月 日 |
| 计财处确认（≥50万） | 签字或盖章：年 月 日 |

备注：1. 需求单位对采购需求的合法性、合规性、合理性负责；2.采购需求应当依据部门预算确定；3.开展采购需求调查时，被询单位一般不少于三家，并应当具有代表性，所调查产品品牌不少于三个；4. 若是进口设备，预算价应为免税价，货币单位（人民币）。如果不是免税价的必须附上说明且通过论证。

商务要求（供参考）

1、签约时间要求：中标通知书发出 30 天内，完成采购合同签订。（备注：采购合同按规定必须在中标通知书发出之日起30日内签订，网上竞价项目合同在成交结果公告发布之日起15日内签订。）

2、付款方式：在货物安装调试完毕、按合同要求验收合格后，在  3 个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。（如采购的是教学科研用的国产设备，成交人须提供真实的全额增值税专用发票）。

3、到货时间：合同签订后  90天内送货至用户指定地点并完成安装调试。

4、收货地点：  福建农林大学校内指定实验室         ；

- 5、履约保证金：

- 有，具体如下：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的  5 %作为履约保证金（2%-10%之间选择），该履约保证金在质保期结束后且中标人无违约的前提下无息退还。

- □无，理由                                                     ；

- 6、售后维保要求：

- 仪器需提供36个月质保期，质保期期间配件和维修服务免费

海峡联合研究    学院

2022年 6月 30 日

附件：政府采购意向公开参考文本(≥50万需要提供)

（海峡联合研究院园艺中心）2022年7（至）9月

政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将（热脱附仪）2022年（9）月采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 （万元） | 预计采购时间 （填写到月） | 预留面向中小企业采购金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热脱附仪 | 本次采购标的的名称为 热脱附仪； 采购数量为1套； 该热脱附需实现的功能和性能1.能满足植物小分子代谢产品样品分析需求 ，可满足热脱附，搅拌子吸附萃取，直接热脱附等功能；2.带二级冷阱，二级冷阱制冷温度需要低于-40℃；3脱附室与冷阱直接连接，无传输线，提高样品传输效率，防止交叉污染； 该热脱附仪需要满足的服务：1 按照安装标准进行免费安装调试及现场培训，确保两名用户能正常操作及日常维护。 2 自验收合格之日起，中标公司将对设备提供免费保修期36个月。 3.3在接到用户故障报告电话后，保证24小时内响应，72小时内到现场解决。 | 65.6 | 2022年9月 |  |  |

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

海峡联合研究院园艺中心

2022年 6 月 30 日

福建农林大学物资设备进口论证申请表（2022版）

| 需求单位（公章） |  | 海峡联合研究院园艺中心 |  | 提交时间： 2022 年 6 月 30 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 |  |  | 数量 （台/套） | 预算单价 |  | 预算总价 |
| 1 | 热脱附仪 |  |  | 1 | 65.6万 |  | 65.6万 |
| 1、根据国家相关采购制度，需求单位有义务优先采购国产设备，请充分说明要购买进口产品的理由。 2、说明理由时不可出现参考设备的厂家、品牌、型号。 3、需求及现状：（1）采购需求 例如：教学、科研、职责、医疗事业发展中哪些方面需要用到哪些类别产品。详细描述需要解决的具体任务问题。（2）采购前的现状 例如：单位是否已采购同类或相关（相配套）设备可以满足上述需求。 3、进口产品具备的优势：例如进口产品拥有什么功能，可以解决什么难题，能够达到什么效果。（要求：表述语言通俗易懂，不具备相关行业专业知识的人员能够理解。表述论证内容详实，论据充分） 5、国产同类产品情况 即：国产设备存在哪些劣势，导致不予采购。例如：（1）没有同类国产设备（2）国产设备存在哪些技术指标的不足、无法解决哪些实际问题，无法达到何种效果。 6、其他情况 需要补充说明的其他情况。 植物的小分子代谢化合物具有浓度超低，沸点范围宽，种类繁多，功能和作用复杂等特点，如何对该类化合物进行高效富集和分离，并进行准确的定性定量分析具有重要的科研价值。目前常用的溶剂萃取，顶空和固相微萃取等前处理方式，很难满足对该类化合物的富集，特别是针对一些浓度非常低的化合物，亟需有更高效的富集方式。热脱附技术结合搅拌子吸附萃取是挥发性有机物富集中必不可少的利器，它通过搅拌子对样品中非极性和弱极性物质的采集和富集，然后将搅拌子放入热脱附仪中，并将挥发性代谢化合物加热解析到气质联用中进行分析，从而组建形成的挥发性有机物分析系统。 国内生产的热脱附仪基本上是都是结构简单的加热模块，对热脱管或者样品进行简单的加热，并且通常没有二级冷阱，无法对目标化合物进行富集和净化，而且分析物容易残留在传输线上，造成记忆效应，因此无法满足低浓度的挥发性植物代谢物质或风味化合物的分析。因此国产热脱附无法满足实验的需求。 进口产品的热脱附仪，具有高灵敏度，功能强大，具备二级冷阱，可以满足固体、液体、气体不同样品的吸附和富集需求，特别是可以结合搅拌子吸附萃取技术，具有简单，高效，快速，重现性好，绿色无溶剂等优点，可以满足植物代谢组学分析系统的要求。 为了促进我校植物代谢化合物分析领域的发展和平台的建设，研究植物代谢分子的释放机理，一台高性能、高灵敏度，具备先进技术的热脱附系统对实验室未来的发展十分必要。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系人电话、邮箱 |  |  |  |
| 论证结果（由采招办盖章证明） 招标编号： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表须用A4纸单张打印，若内容太多可双面打印，一式三份，提交时三份一起提交，待论证通过后一份留采招办，两份退给申请单位；电子版发送采招办经办人员；

2.“论证结果编号”一栏不填，由采招办经办人编号；

3.接收地点：师生综合服务大楼107      联系电话：83789499熊老师；

4.进口论证一般由采招办委托组织；

5.需求单位报销及入库时需附此申请表。

关于热脱附仪采购项目市场需求调查的报告（进口产品采购须填写）

一、采购项目基本情况

介绍采购主体和项目的基本情况，包括项目来由、资金来源，以及采购项目的用途。

本项目资金来源来自于园艺中心条件建设费，拟采购的热脱附仪用途。

热脱附采购项目主要用于研究植物的小分子代谢化合物，例如风味化合物，由于这类化合物具有浓度超低，沸点范围宽，种类繁多，功能和作用复杂等特点，需要采用高效高灵敏度无交叉污染的热脱附仪对该类化合物进行高效富集和分离，并进行准确的定性定量分析。

二、采购需求调查

1.明确单位采购项目需求标准并阐述依据，如为什么需要达到某种技术标准。确立需求标准的依据，标准依据必须是客观存在的。

拟采购的热脱附仪需要满足以下技术指标：1.能满足植物小分子代谢产品样品分析需求 ，可满足热脱附，搅拌子吸附萃取，直接热脱附等功能；2.带二级冷阱，二级冷阱制冷温度需要低于-40℃；3脱附室与冷阱直接连接，无传输线，提高样品传输效率，防止交叉污染；

需要这些技术指标的原因和依据在于：植物的小分子代谢化合物具有浓度超低，沸点范围宽，种类繁多，功能和作用复杂等特点，如何对该类化合物进行高效富集和分离，并进行准确的定性定量分析具有重要的科研价值。目前常用的溶剂萃取，顶空和固相微萃取等前处理方式，很难满足对该类化合物的富集，特别是针对一些浓度非常低的化合物，亟需有更高效的富集方式。热脱附技术结合搅拌子吸附萃取是挥发性有机物富集中必不可少的利器，它通过搅拌子对样品中非极性和弱极性物质的采集和富集，然后将搅拌子放入热脱附仪中，并将挥发性代谢化合物加热解析到气质联用中进行分析，从而组建形成的挥发性有机物分析系统。

2.采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。

国内生产的热脱附仪基本上是都是结构简单的加热模块，对热脱管或者样品进行简单的加热，并且通常没有二级冷阱，无法对目标化合物进行富集和净化，而且分析物容易残留在传输线上，造成记忆效应，因此无法满足低浓度的挥发性植物代谢物质或风味化合物的分析。因此国产热脱附无法满足实验的需求。

- 国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。

进口产品的热脱附仪，具有高灵敏度，功能强大，具备二级冷阱，可以满足固体、液体、气体不同样品的吸附和富集需求，特别是可以结合搅拌子吸附萃取技术，具有简单，高效，快速，重现性好，绿色无溶剂等优点，可以满足植物代谢组学分析系统的要求。带自动进样的热脱附仪配套二级冷阱，国产的价格通常在30万到50万之间，进口的设备通常在50万到100万之间。特殊应用的热脱附仪的采购通常和气质联用仪一起采购，中标金额通常在150万以上，例如最近自然资源部第三海洋研究所招标的热萃取热脱附气相色谱质谱联用仪中标金额为386.7万两套，具体中标公告参考如下链接：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202204/t20220422_17812373.htm

- 国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。

| 核心参数 | 国产产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- |
| 1.能满足植物小分子代谢产品样品分析需求 ，可满足热脱附，搅拌子吸附萃取，直接热脱附等功能； | 无法满足植物小分子代谢产品样品分析需求 ，有简单的热脱附功能，无法做搅拌子吸附萃取，无法直接热脱附； | 能满足植物小分子代谢产品样品分析需求 ，可满足热脱附，搅拌子吸附萃取，直接热脱附等功能； |
| 2.带二级冷阱，二级冷阱制冷温度需要低于-40℃； | 通常不带二级冷阱，即便有二级冷阱，基本的温度只能达到-20℃ | 带二级冷阱，二级冷阱制冷温度需要低于-40℃； |
| 3脱附室与冷阱直接连接，无传输线，提高样品传输效率，防止交叉污染； | 热脱室和冷阱由传输线连接，传输效率低，容易交叉污染，清洁时间成本和人力成本高 | 脱附室与冷阱直接连接，无传输线，提高样品传输效率，防止交叉污染； |

三、需求调查过程

写清需求调查实施的方式、调查的过程，需求调查要面向社会，如面向市场主体，则不少于3家有代表性的企业，不得以内部会议或有局限性的会商意见代替市场调查，不得只调查进口产品供应商不调查国产品牌供应商。

调研采用网络和电话咨询的方式，面向权威平台仪器信息网上主流的热脱附系统品牌，选择3加代表性的进口品牌和一家国产品牌，进口品牌为德国Gerstel, 日本GL SCIENCE 和英国Markes.

四、调查结论

调查结果与己方需求对应分析，确定采购方向。不得以进口产品与国产产品在性能指标或主观体验感上进行简单对比而得出结论，结论不使用较好（差）等模糊性词语，结论中要点明品牌，不得以国产的、进口的简单概括，要从实际需求出发，用标准说话，实事求是，按需采购。

1.Gerstel是德国的多功能样品前处理平台生产厂家，目前在美国、新加坡、日本设立分支机构，在全球80多个国家有代理，产品质量、自动化、人性化在业界有很高的声誉。机械臂结构，体积小可直接装在GC上、具备程序升温、无阀门无传输线设计的特点，最大程度减少样品污染。能实现大体积进样。可以选择半导体制冷，制冷温度可达-40摄氏度，满足实验室的高端需求。产品后续可升级更新、耗材采购有专员负责，响应速度快，能够提供专业技术人员进行产品培训和后续维护。

2.GL sciences日本色谱仪器和耗材公司，在中国有分公司。耗材采购、后续维护方便，能实现程序升温、大体积进样，可以选择半导体制冷、液氮制冷最低温度可到-150℃，设备体积大需要占用额外空间，二级冷阱性能简单，灵敏度差，富集作用差，热脱附后进入到色谱柱，容易有残留，后续维护成本高，产品自动化、人性化方面比较差，后续不能更新升级。

3 Markes英国品牌，在中国有代理，售后服务一般，吸附管气密性不好，容易漏气影响样品测量，只有电子制冷，无法满足更高要求的分析物检测，只能测量气体化合物，一体机需要额外空间，分析组份易损失，易造成管路污染。无程序升温功能。

4 国产踏实热脱附仪

价格便宜，功能简单，只能用于环境voc的采样，在环保系统和住建系统有部分用户，热脱附后的化合物由传输线传输到GCMS中，灵敏度低，死体积较大，无法满足实验需求。

五、调查结果承诺

承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。

六、附件

福建农林大学

大型科学仪器设备购前论证报告

（   2022   年   6  月   30   日）

| 拟购仪器设备名称： | 热脱附仪 |  | 数 量： | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 65.6万 |  | 总 价： | 65.6万 |  |
| 经费项目： | 大北农未来学院实验设备采购经费 |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 申请人（签章）： |  |  |  |  |  |
| 联系手机： |  | 17702167687 |  |  |  |

| 拟购仪 器全称 |  | 中文：热脱附仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 英文：Thermo Desorption Unit |
| 拟 购 仪 器 设 备 的 型 号 、 功 能 | 型 号 | TUD2 |
|  | 主 要 技 术 性 能 指 标 与 功 能 | - 先进的样品引入系统，适用于气体、液体和固体的分析。 - 程序升温保证了所有分析物的最佳引入条件。 - 占地面积小，可直接安装在GC顶部。 - 衬管套衬管设计，无传输线，保证所有分析物都有很好的回收率。 - 没有活性位点，不会产生记忆效应。 - 软件兼容好，可直接嵌入Agilent化学工作站，也可以与市面上任何色谱软件分开独立操作。 |
| 已有同类仪器设备的情况 |  | 学校现有单台套30万元以上"大型设备"中相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供） 经查询，共有 0 台。 |
|  |  | 学校已有单位申购但尚未入库的单台套30万元以上相同或者相似的"大型设备"一览表（国资处提供） 经查询，共有 0 台。 |
|  |  | “福建省大型科学仪器设备协作共用网”上单台套50万元以上相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供） 经查询，共有 1 台。 |

| 设备用途以及不能通过共享实现实验目的的充分理由 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 具备二级冷阱，可以满足固体、液体、气体不同样品的吸附和富集需求，具有高灵敏度 - 满足低浓度的挥发性植物代谢物质或风味化合物的分析，而国产设备无法满足 |  |  |
| 管 理 方 式 | 仪器安装条件 | 22.5cm*48cm*59.5cm |
|  | 仪器使用维护人员 | 杜正花 |
|  | 预计仪器使用率（小时/年） | 550小时 |
|  | 能否共享 | 能 |
| 拟购仪器备选厂家、规格型号及估计价格 |  |  |
| 一、Gerstel TDU 2 预估价格 65.6万 二、GL sciences OPTIC4 预估价格 70万 三、Markes TD100-XR 预估价格68万 |  |  |
| 学院教授委员会的论证意见：(仪器设备购置的必要性和可行性；仪器设备的先进性，是否符合学科发展需要；仪器设备的选型是否合理；投资是否达到预期效益；论证意见及结论等) 组长： 成员: |  |  |

| 经费负责人意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 学院行政负责人意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 经费审批部门对学院论证的审核意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 专项工作小组意见 | 意见： 专项工作小组（国资处代章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

说明：

一、本论证报告是根据国家教育部、省教育厅的有关文件要求修订的，应严格遵照执行。

二、凡购置单台（件）或单套件价值30万元（人民币）以上（含30万元）的仪器设备均应购前填写此报告，本报告一式三份（一份交经费审批部门，一份交由国资处，一份交计财处）。

三、本表下载后请A4纸双面打印。

福建农林大学热脱附仪采购项目技术要求

一 技术参数：

1.1 *样品处理量：40 位磁力搅拌子进样或 40 位热脱附管进样，可进行气体、液体、固体、磁力搅拌子的直接热脱附

1.2 可直接安装在的气相色谱仪上

1.3 第一级热脱附温度范围：10-350℃，最小增加值为 1℃，加热速率最大400℃/min

1.4 第二级冷阱温度范围：-40-450℃，最小增加值为 1℃

1.5 热脱附室冷却速率，从 300℃降至 30℃ <60 秒

1.6 *脱附室与冷阱直接连接，无传输线，提高样品传输效率，防止交叉

污染，需提供仪器结构原理图证明

1.7 脱附室可在低温下预干燥，吹扫----消除水分，氧气，溶剂等的影响

1.8 冷阱具有分流/不分流、溶剂排空、柱上进样、大体积进样模式；并可作为气相色谱 PTV 程序升温汽化进样口单独使用。冷进样口采用乙醇低温制冷器，最低可达-40℃。

1.9 脱附保留时间最长为 650min

1.10 * 所有设备和配件都来源于同一生产商，采用同一套软件对设备进行控制；

1.11 *可以用于磁力搅拌吸附萃取的热解析

1.11.1 磁力搅拌吸附萃取（SBSE）是利用涂有大容量吸附剂（PDMS 或 PDMS+EG，涂层吸附剂容量 24μL-126μL，一般 SPME 萃取层最多只有 0.5μL）的磁力搅拌子，在搅拌过程中萃取样品中的挥发性、半挥发性有机物的技术，它操作简单，灵敏度高，重现性好

1.11.2 允许同时进行多个样品的制备，提高工作效率

1.11.3 磁力吸附搅拌子可以重复使用

1.11.4 实现极低的检测限(ppt 级别)，覆盖极性及非极性分析物，样品用量少

二 热脱附仪技术配置

2.1 热脱附仪系统2.2 40 位自动进样盘

2.3 PDMS 的搅拌子吸附萃取 50 个

2.4 老化器一套

2.5 10 位平行搅拌器一套

2.6 大型乙醇制冷器

2.7 捕集阱 1 根

三 售后服务和培训

3.1 设备到达指定地点且用户场地准备完毕后，中标公司需派专业技术人员到场，按照安装标准进行免费安装调试及现场培训，确保两名用户能正常操作及日常维护。

3.2 自验收合格之日起，中标公司将对设备提供免费保修期 36 个月。如因买方

或最终用户原因不能及时安装及验收，设备保修时间从装运之日起 39 个月内有

效。保修期内所有服务及配件全部免费，但易损件、消耗品及人为因素、自然因

素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.3 在接到用户故障报告电话后，保证 24 小时内响应，72 小时内到现场解决。

对一般情况的小故障，或维护人员对某些技术问题存在疑问时使用，可通过电话、

传真、邮件的指导方式解决问题。