| 厉行节约、反对浪费 福建农林大学货物服务采购申请表(202206版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求单位（公章） |  |  |  |  | 科技处 |  | 计划编号（采招办取号） |  |  | 接单日期： |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 公共服务中心-超高效液相色谱-三重四极杆液质联用系统采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同包 |  | 品目（货物或服务）名称 |  | 采购需求、技术服务要求、商务及其他要求（可另附并加盖公章） |  |  | 数量 | 预算 单价 （万元） | 预算 金额 （万元） | 是否进口产品 |
| 1 | 1 |  | 超高效液相色谱-三重四极杆液质联用系统 |  | 详见附件 |  |  | 1 | 210 | 210 | 是 |
| 合计数量： 1 台（项）；合计预算金额：210 万元 ★其中单台套30万元（含）以上设备共计（ 1 ）台/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  | 部门编号+经费编号： 经费名称：贴息贷款 经费负责人意见（印刷体加签名）： 年 月 日 |  | 经费主管部门（若有）: 年 月 日 |  |  | （采购经办人由经费负责人指定，负责该采购项目的标书审核、评标、验收等工作） 采购经办人签字： 采购经办人手机： 采购经办人QQ： 年 月 日 |  |  |
| 拟选用采购方式 |  | □公开招标（□综合评分 □最低价） □网上竞价 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □单一来源 1. 5万元（含）～50万元（不含）通过最低价选择供应商的项目原则上采用网上竞价方式，如选用其他方式需另附书面申请书，进口产品、集中采购目录内品目原则上不适用网上竞价。 2．50万元以上项目原则上以公开招标为主，需附上项目概况说明和采购清单。如采用竞争性谈判、竞争性磋商、框架协议及单一来源采购方式需另附书面申请书，明确申请理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □单台套30万元及以上的大型设备是否已有《购前论证报告》。 □属于“三重一大”的采购项目，应提供相关会议纪要。 □占地或占用公共场所审批（人工气候室、步入式植物培养箱、温室、大棚、移动储物箱、集装箱等临时占地的，占用公共通道、屋顶等的需要提交《临时用地审批表》）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购项目需求调查情况表

| 需求单位（盖公章） |  |  | 科技处 |  |  |  |  |  | 预算总金额（万元） | 210 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 公共服务中心-超高效液相色谱-三重四极杆液质联用系统采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同包 | 品目（货物或服务）名称 |  |  | 数量 | 预算金额 （万元） | 报价（万元） | 被询单位名称 |  |  | 所供物资设备 |  |  | 被询单位联系人及联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 | 型号 | 产地 |  |
| 1 | 1 | 超高效液相色谱-三重串联四极杆质谱联用系统 |  |  | 1 | 210 | 222 | 单位1：厦门东方科宇科技有限公司 |  |  | 岛津 | LC-20A-8040 | 日本 | 周淑芬 18259373657 |
|  |  |  |  |  |  |  | 210 | 单位2：厦门鑫莱伯供应链管理有限公司 |  |  | 安捷伦 | 1260II-Utilvo | 美国 | 钟弘晟 18805065691 |
|  |  |  |  |  |  |  | 225 | 单位3：安布雷拉（厦门）科技有限公司 |  |  | Sciex | 3500 | 美国 | 陈开秀 13124074974 |
| 拟采购设备的产业发展、市场供给，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况 |  |  |  | 三重四极杆液质联用系统：高效液相色谱是一种准确度高，分离范围广的快速分离方法，它对化合物的结构破坏性小，适合有机分子和生物分子的分离。质谱具有其他分析方法无可比拟的灵敏度，对于未知化合物的结构分析定性十分准确，对相应的标准样品要求也比较低。质谱可以和气相联用如GC/MS,也可以和高效液相色谱联用如HPLC/MS。由于色谱和质谱灵敏度相当，再加上分离效果很好的色谱可以作为质谱的进样系统，质谱作为色谱的鉴定仪速度快，分离好，应用广。色谱-质谱联用成为最好的用于分析微量有机混合物的仪器。 LC/MS/MS的应用具有极大的广度和深度，可以很方便的对药品进行监控，也用于生物技术中分子量的测定。司法鉴定中LC/MS/MS也是毒品检测的一个有力工具，在食品检测中的地位更是不可低估。 随着科技发展，分析领域对仪器的要求的不断提高，制药行业对0.1%含量的杂质要求定性和定量，在增加检测的选择性和灵敏度基础上得到更多化合物的信息和增加可分析化合物种类，对我们分析人员也是一种挑战。HPLC/MS/MS结合了LC的强大的分离分析能力和MS灵敏的鉴定及结构解析能力，提供了可靠、精确的相对分子质量及结构信息，简化了试验步骤，节省了样品准备时间和分析时间，作为当今最重要的分离和鉴定方法之一，在分析化学领域中发挥着更加重要的作用。 目前，市面上主要品牌包括安捷伦、Sciex、岛津等等。该技术应用完备，特别是安捷伦（LCMSMS市场占有率第一，应用成熟度最高）拥有专业的技术、应用团队做技术支持。配件耗材如色谱柱、衬管等供给充足，供货时效性好，可保证采购设备日后能够充分稳定发挥效能，提升我校教学、科研水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求调查人 （两人签字） |  |  |  | 翟俊文、陈凌艳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否专门面向中小企业（≥50万） |  |  |  | £ 是。预留比例 %(采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | £ 否。理由： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求单位意见（≥50万） |  |  |  | 单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费主管部门确认（≥50万） |  |  |  | 签字或盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计财处确认（≥50万） |  |  |  | 签字或盖章：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 需求单位对采购需求的合法性、合规性、合理性负责；2.采购需求应当依据部门预算确定；3.开展采购需求调查时，被询单位一般不少于三家，并应当具有代表性，所调查产品品牌不少于三个；4. 若是进口设备，预算价应为免税价，货币单位（人民币）。如果不是免税价的必须附上说明且通过论证。

商务要求（供参考）

1、签约时间要求：中标通知书发出 10  天内，完成采购合同签订。（备注：采购合同按规定必须在中标通知书发出之日起30日内签订，网上竞价项目合同在成交结果公告发布之日起15日内签订。）

2、付款方式：在货物安装调试完毕、按合同要求验收合格后，在  1  个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。（如采购的是教学科研用的国产设备，成交人须提供真实的全额增值税专用发票）。

3、到货时间：合同签订后 90  天内送货至用户指定地点并完成安装调试。

4、收货地点：    福建农林大学旗山校区教学科研实验楼        ；

- 5、履约保证金：

- □有，具体如下：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的     %作为履约保证金（2%-10%之间选择）。说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额   %的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的    %)”

- □无，理由                  （《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）明确的五种理由之一。）

- 6、售后维保要求：

园林与艺术学院    学院

2022年  月   日

附件：政府采购意向公开参考文本(≥50万需要提供)

（单位名称）____年____（至）____月

政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将三重四极杆液质联用系统（2022）年（10至12）月采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 （万元） | 预计采购时间 （填写到月） | 预留面向中小企业采购金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用系统 | HPLC/MS/MS结合了LC的强大的分离分析能力和MS灵敏的鉴定及结构解析能力，提供了可靠、精确的相对分子质量及结构信息，简化了试验步骤。该产品国内不具备生产能力，具有不可替代性，只能购买进口设备，该产品不属于国家法律法规政策明确规定禁止进口的产品。 | 210 | 2022年10-12月 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

XX（单位名称）

年  月  日

福建农林大学物资设备进口论证申请表（2022版）

| 需求单位（公章） |  |  |  | 提交时间： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 |  |  | 数量 （台/套） | 预算单价 |  | 预算总价 |
| 1 | 三重四极杆液质联用系统 |  |  | 1 | 210 |  | 210 |
| 1、根据国家相关采购制度，需求单位有义务优先采购国产设备，请充分说明要购买进口产品的理由。 2、说明理由时不可出现参考设备的厂家、品牌、型号。 3、需求及现状：（1）采购需求 例如：教学、科研、职责、医疗事业发展中哪些方面需要用到哪些类别产品。详细描述需要解决的具体任务问题。（2）采购前的现状 例如：单位是否已采购同类或相关（相配套）设备可以满足上述需求。 3、进口产品具备的优势：例如进口产品拥有什么功能，可以解决什么难题，能够达到什么效果。（要求：表述语言通俗易懂，不具备相关行业专业知识的人员能够理解。表述论证内容详实，论据充分） 5、国产同类产品情况 即：国产设备存在哪些劣势，导致不予采购。例如：（1）没有同类国产设备（2）国产设备存在哪些技术指标的不足、无法解决哪些实际问题，无法达到何种效果。 6、其他情况 需要补充说明的其他情况。 三重串联四极杆质谱联用系统 随着科技发展，分析领域对仪器的要求的不断提高，制药行业对0.1%含量的杂质要求定性和定量，在增加检测的选择性和灵敏度基础上得到更多化合物的信息和增加可分析化合物种类，对我们分析人员也是一种挑战。HPLC/MS/MS结合了LC的强大的分离分析能力和MS灵敏的鉴定及结构解析能力，提供了可靠、精确的相对分子质量及结构信息，简化了试验步骤，节省了样品准备时间和分析时间。LC/MS/MS的应用具有极大的广度和深度，可以很方便的对药品进行监控，也用于生物技术中分子量的测定。司法鉴定中LC/MS/MS也是毒品检测的一个有力工具，在食品检测中的地位更是不可低估。 LCMSMS作为当今最重要的分离和鉴定方法之一，在分析化学领域中发挥着更加重要的作用。据调研，现需购置的液相色谱三重四极杆复合质谱（LCMSMS）至少具备如下功能要求： 1、可用于直接测定水质或土壤等各类样品中的多种有机污染物：ESI正电离模式，1pg利血平，MRM，609->195，S/N≥100000：1；样品分析，饮用水中农残，直接进样，唑酮草酯、甲嘧磺隆、氟啶草酮,最低定量限≤10ppt。ESI负电离模式，样品分析，饮用水中氯霉素，直接进样，氯霉素最低定量限≤8ppt。APCI正电离模式，样品分析，饮用水中苯并芘，直接进样，苯并芘最低检测限≤150ppt。；2、离子源接口：采用一级锥孔的离子源接口技术，后期没有耗材更换费用，同时免维护、免更换；3、离子源：标配两个离子源，且离子源切换不需要更改电路及气路，实现多种扫描模式，应对更多未知有机污染物筛查的需求；4、质量稳定性：优于 0.1amu/24小时，不需要保温设计。 该产品国内不具备生产能力，具有不可替代性，只能购买进口设备，该产品不属于国家法律法规政策明确规定禁止进口的产品。故申请采购进口设备及其辅助设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系人电话、邮箱 |  |  |  |
| 论证结果（由采招办盖章证明） 招标编号： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表须用A4纸单张打印，若内容太多可双面打印，一式三份，提交时三份一起提交，待论证通过后一份留采招办，两份退给申请单位；电子版发送采招办经办人员；

2.“论证结果编号”一栏不填，由采招办经办人编号；

3.接收地点：师生综合服务大楼107      联系电话：83789499熊老师；

4.进口论证一般由采招办委托组织；

5.需求单位报销及入库时需附此申请表。

关于三重串联四极杆质谱联用系统等仪器设备采购项目市场需求调查的报告（进口产品采购须填写）

一、采购项目基本情况

介绍采购主体和项目的基本情况，包括项目来由、资金来源，以及采购项目的用途。

二、采购需求调查

1.明确单位采购项目需求标准并阐述依据，如为什么需要达到某种技术标准。确立需求标准的依据，标准依据必须是客观存在的。

随着科技发展，分析领域对仪器的要求的不断提高，制药行业对0.1%含量的杂质要求定性和定量，在增加检测的选择性和灵敏度基础上得到更多化合物的信息和增加可分析化合物种类，对我们分析人员也是一种挑战。HPLC/MS/MS结合了LC的强大的分离分析能力和MS灵敏的鉴定及结构解析能力，提供了可靠、精确的相对分子质量及结构信息，简化了试验步骤，节省了样品准备时间和分析时间。LC/MS/MS的应用具有极大的广度和深度，可以很方便的对药品进行监控，也用于生物技术中分子量的测定。司法鉴定中LC/MS/MS也是毒品检测的一个有力工具，在食品检测中的地位更是不可低估。LCMSMS作为当今最重要的分离和鉴定方法之一，在分析化学领域中发挥着更加重要的作用。

2.采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。

产业发展：

市场供给：进口厂家主要有安捷伦、岛津 、Sciex等公司。国产厂家主要有：谱育等。

历史成交情况：详见3。

升级更新：需要与原厂厂家进行技术交流，确认升级方案后，采购升级模块，并由原厂工程师上门进行升级更新。

备品备件与耗材：

色谱柱、衬管、样品瓶等。从厂家或厂家指定的授权代理商处采购。LCMSMS市场存量大，应用广泛，技术成熟，因此不论是进口厂家还是国产厂家均在国内有足量的耗材库存供应。

3.国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。

目前生产LCMSMS的进口厂家主要有安捷伦、岛津、Sciex等公司，仪器价格40-80万美元不等。其中安捷伦市场占有率最高，应用最成熟，用户数量最多。

国产厂家主要有谱育等，价格100-300万元人民币不等，但由于技术不成熟，故障率高，分辨率低等，在高校科研、前沿课题的工作中较少采用。故以下主要对比进口品牌的成交情况、价格以及核心参数。

进口品牌成交情况与价格：

| 品牌 | 用户 | 招标项目、型号与金额 |
| --- | --- | --- |
| 安捷伦 | 甘肃省地质矿产勘查开发局 | 2021年，甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院2021年实验测试设备采购项目中标公示，安捷伦ultivo, 266.75万。 |
| 安捷伦 | 国家毒品实验室广东分中心 | 2020年，国家毒品实验室广东分中心第二批实验仪器设备项目合同包3结果公告，安捷伦ultivo, 239.6万。 |
| 岛津 | 深圳市康宁医院 | 2018年，超高效液相色谱串联质谱联用仪采购，岛津，8040，247.6万。 |
| Sciex | 西省瑞金区域性食品药品检验检测中心 | 2021年，江西省瑞金区域性食品药品检验检测中心仪器设备项目（项目编号:JXHD2020-RJ-G018）公开招标的中标结果公告，SCIEX，3500，284.6万。 |

4.国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。

|  | Agilent | Sciex | Shimadzu |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature/Capability | ULTIVO | 3500+ | 8040 |
| 液相色谱占有率 | 42% 排名全国第一 | 0% 无自家液相 | 15% |
| 液质占有率 | 30% 排名全国第一 | 17% | 6% |
| 灵敏度， S/N ESI 正离子模式 | 1 pg S/N > 100,000:1 noise = 1xRMS | 1 pg S/N > 6,000:1 | 1 pg S/N >50,000:1 |
| 灵敏度，S/N ESI 负离子模式 | 1 pg S/N >100,000:1 noise = 1xRMS | 1 pg S/N > 6,000:1 | 1 pg S/N > 50,000:1 |
| 灵敏度，IDL ESI 正离子模式 | ＜50 fg Measured @ 100fg | N/A | N/A |
| 灵敏度，IDL ESI 负离子模式 | ＜50 fg Measured @ 100fg | N/A | N/A |
| 线性动态范围 | > 6.0 × 106 | 105 | 107 cps （脉冲计数） |
| 质量范围 | 5 - 3000 Da | 5 - 2000 Da | 2-2,000 m/z |
| 最大扫描速率 | 15000 Da/s | 12,000 Da/s | 15,000 Da/s |
| 最小 MRM 驻留时间 | 500 ms | 300ms | 550 ms |
| 交叉干扰 | × | × | < 0.0005% |
| 喷雾 | 90°直角喷射 1． 交叉垂直90度直角喷雾设计，减少中性离子污染，提高灵敏度； 2． 加热反吹氮气设计，加速去溶剂作用，防止离子簇形成，并具备气帘作用，防止中性污染； 3． 大面积离子截取区覆盖所有离子，使喷雾针位置无需根据液相条件而调节即可获得最大的灵敏度。免去调节的费时费力，以及位置变化时带来的结果不重现； 4. 喷射流离子聚焦（Jetstream）可以使得离子更加集中，避免离子扩散，更多地进入系统 | 90°喷射 延用早年的Turbo V技术，需要对喷雾针进行XY方向的手动调节，操作较为复杂。同时易造成离子通路堵塞，不可以做高浓度不挥发盐。 | 90°喷射 为了达到最优条件和最佳灵敏度，喷雾针的位置需要根据仪器状态调整，如调谐模式或者不同流速分析下等，操作较为繁琐，且不可保证重复性。 |
| 源后接口设计 | 冷惰性金属镀层毛细管 | 锥孔 大气压和真空之间无任何缓冲装置。同时为提高灵敏度，锥孔的口径较大，会造成分子涡轮泵的负荷很大（泵的负荷大会对对环境的要求极为苛刻，同时也极容易造成真空泵的损坏） | 高温去溶剂管，易堵 |
| 离子聚焦系统 | 偏轴双级离子漏斗、八级杆和预四级杆设计保证了高效的离子传输效率，且降低了该区域的污染可能性。 | 只用一个预四级杆聚焦，离子传输效率在一定程度上受限 |  |
| 四级杆技术 | 100°恒温加热双曲面四级杆 免维护 | 陶瓷镀金非加热圆形四级杆 离子在四极杆中传输效率较低，且没有控温系统导致四极杆质量轴稳定性差，进而影响实验重复性。无控温系统还使得四极杆容易被污染，根据使用情况，每3到6个月都需要请工程师停机卸真空拆开仪器清洗四极杆，操作繁琐，影响仪器稳定性和实验重复性，降低实验室工作效率，增加维护成本 | 带有预置过滤器的金属钼双曲线四极杆 无加热控温，导致四极杆质量轴稳定性受环境影响较大，进而影响实验重复性。无控温系统还使得四极杆容易被污染，根据样品复杂程度及使用情况，每6-12个月需要请工程师停机卸真空拆开仪器清洗打磨四极杆，操作繁琐，影响仪器稳定性和实验重复性，降低实验室工作效率，增加维护成本。 |
| 碰撞池技术 | 圆曲锥六级杆碰撞池，无交叉污染 具有弯道线性加速高压碰撞设计，可在进行高通量检测时彻底消除记忆效应，快速扫描时可避免假阳性结果并保持灵敏度不损失，同时进行多组分定性和定量，一次进样得到更多信息，保证无交叉干扰。且弯曲设计进一步消除了中性分子污染。 | Qurved LINAC，无交叉污染 由于采用弯曲的四极杆碰撞池，无交叉干扰 | UF Sweeper III，存在0.0005%的交叉干扰 |
| 碰撞气类型 | 氮气 | 氮气 | 氩气 |
| 检测器 | 单偏轴高能打拿极+电子倍增器 | 单偏轴打拿极+电子倍增器 | 打拿极+二次电子倍增器 |
| 真空系统 | 1机械泵，2个三级差动涡轮分子泵 |  | 1机械泵 (大功率)，1个三级差动涡轮分子泵 |
| 软件 | MassHunter | Analyst Software | LabSolutions LCMS |
| 自动调谐 自动校正系统 | 内置自动调谐液和自动校正液输送系统（CDS）,实时在线校正系统，真正实现自动调谐 |  | 有 |
| 定量同时定性 数据库 | 采用tMRM的方式，可以在做定性确证的同时，不损失MRM定量的灵敏度。 同时具有750+农药和650+兽药的tMRM数据库等。 | 通过触发子离子扫描的方式进行同时定性定量。首先，扫描灵敏度低于MRM两个数量级，对于低含量化合物甚至采集不到子离子信号，更无从定性确证；其次，扫描时间长，对于目标化合物无法采集到定量所需的15个点，从而损失定量灵敏度。 | 通过触发子离子扫描的方式进行同时定性定量。首先，扫描灵敏度低于MRM两个数量级，对于低含量化合物甚至采集不到子离子信号，更无从定性确证；其次，扫描时间长，对于目标化合物无法采集到定量所需的15个点，从而损失定量灵敏度。 |
| 动态MRM | Dynamic MRM 多残留化合物检测的不二选择，且每个目标化合物的保留时间及采集窗口由软件自动得到，无需人工输入 | Scheduled MRM，但是由于存在一定问题，采用Scheduled MRM 会导致重现性下降，一直没有用户用 |  |
| 样品自动优化软件 | Optimizer，所有的标样可以放置在自动进样器上，无需人工值守完成多个样品的质谱条件优化 | 无，用户必须手工换标样，一个个的通过注射泵进行样品的质谱条件优化 | 有 |
| 液相系统 | 1260 、Prime或 1290 Infinity II UHPLC |  | Prominence或者Nexera HPLC |
| 农残解决方案 | GB2763分析方法：1）适合4种以上代表样品基质（橙子，菠菜，大米，绿茶）中同时分析315种以上GB2763-2016中有限量要求的农药化合物，1次样品前处理，1针进样方法。2）适合4种以上代表样品基质（橙子，菠菜，大米，绿茶）中适合分析市场监管局国抽/农业部农残监控计划/疾控风险监控中农药化合物的分析大方法。仪器电子方法作为验收交付文件。 | 无 | 无 |
| 兽残解决方案 | 兽残分析方法：国内第一个同时监测超过百种兽药残留（≥160）的食品安全国家标准使用安捷伦仪器建立，即《畜禽血液和尿液中150种兽药及其它化合物的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 无 | 无 |
| 水质解决方案 | 水质分析方法：样品直接过滤后进样，一针即可检测 82 种有机污染物，包含氨基甲酸酯类、苯氧羧酸类、苯胺类、硝基酚类、农药类、微囊藻毒素类、丙烯酰胺等。 | 无 | 无 |
| 环境要求 | 15 - 35 ℃ ＜ 85% | 15 - 30 ℃（±2） 20 - 80% | 18-28 ℃ 40-70% |
| 维护与技术支持 | 安捷伦在中国通过了ISO9001售后服务体系认证，售后服务机构健全而稳定，管理制度完善，多年来在用户的口碑一直很好。是目前国内售后服务用户满意度最高的仪器供应商。 | 相对售后服务体系比较脆弱，备件库存小。液相色谱和质谱通常不属于同一厂商，兼容性和售后方面会在一定程度上影响仪器的正常使用和用户的工作效率。 | Shimadzu液质起步很晚，技术不成熟，用户量少 |

三、需求调查过程

写清需求调查实施的方式、调查的过程，需求调查要面向社会，如面向市场主体，则不少于3家有代表性的企业，不得以内部会议或有局限性的会商意见代替市场调查，不得只调查进口产品供应商不调查国产品牌供应商。

国产厂家主要有谱育等，但由于技术不成熟，故障率高，分辨率低等，在高校科研、前沿课题的工作中较少采用。主要针对安捷伦公司的5977B，岛津的8040、Sciex的3500仪器进行了深入的调研和比较。

1）市场占有率，安捷伦四极杆质谱仪用户众多，拥有55%以上的市场占有率，占据市场第一，自上世纪70年代推出市场来，一直定位于液质联用检测的高端市场，同时，产品设计不断突破创新，ultivo是安捷伦的成熟产品，更稳定，更方便用户使用。而其他公司的产品的型号一直在变，不稳定；而岛津公司的质谱是相较较为低端的产品，高端用户量相对较少。

2）从市场认可程度以及公司主打技术和产品的角度看安捷伦，岛津公司，都是国际上知名的公司。每个公司的产品都有自己的优势—岛津公司的紫外分光广度计、常规的气液相等产品一直为崇尚性价比的人士所认可；而安捷伦公司则始终在质谱界卓越和领先。在过去30年中，安捷伦奠定了行业中最大的四极杆质谱仪供应商的地位。安捷伦质谱仪以其卓越的性能，特别是易于操作和可靠性得到业界的一致好评。

3）安捷伦公司在众多行业提供广泛而成熟的应用：安捷伦公司强大的应用支持团队为该设备的在各行各业提供强有力的应用支持，提供整体解决方案。

4）售后服务方面，安捷伦公司是行业内最先开通800电话服务的公司，其售后服务有口皆碑，并且是唯一通过ISO9001认证的公司和连续两次获得全国工商联的十佳售后服务奖。

5）综合竞争力，安捷伦公司从液相，单四级杆气质，串接四级杆气质，飞行时间高分辨质谱气质整条生产线，而且各个产品都被广大用户认可，且每个产品的市场占有率均为第一。可确保用户能在购买仪器后能及时快速的开展工作并得到支持。

四、调查结论

从表中可以看出，安捷伦ultivo性能最优，用户使用反馈良好，成熟方案多。综上所述，在国产品牌没有适合科研的LCMSMS的背景下，拟首选美国安捷伦公司，次选Sciex或岛津公司的超高效液相色谱/三重串联四极杆质谱联用系统产品。

五、调查结果承诺

承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。

福建农林大学

大型科学仪器设备购前论证报告

（    2022  年  10   月   20   日）

| 拟购仪器设备名称： | 三重串联四极杆质谱联用系统 |  | 数 量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 210万元 |  | 总 价： | 210万元 |
| 经费项目： | 大型仪器设备更新改造贴息贷款项目（教学类） |  |  |  |
| 申请单位（盖章）： |  | 风景园林与艺术学院 |  |  |
| 申请人（签章）： |  | 翟俊文 |  |  |
| 联系手机： |  | 18650750580 |  |  |

| 拟购仪 器全称 |  | 中文：三重串联四极杆质谱联用系统 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 英文：LCQQQ |
| 拟 购 仪 器 设 备 的 型 号 、 功 能 | 型 号 | 1260II-Utilvo |
|  | 主 要 技 术 性 能 指 标 与 功 能 | 1.应用范围： 食品中痕量和超痕量农药及兽药残留的筛查和定量分析，环境样品中污染物的分析，法医毒理学中毒物的筛查和定量分析，以及蛋白质组学和代谢组学研究 2.工作条件： （1）工作电压：220 ± 5% V （2）操作温度： 15–30 ℃ （3）湿度： < 85 % 3.配置要求： （1）四元梯度泵（含在线泵头清洗）1台 （2）自动进样器1台 （3）大容量智能化柱温箱1台 （4）串联四极杆质谱系统：包括独立的ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，数据库1台 （5）原装品牌计算机1套 （6）辅助设备：激光打印机1台、不间断电源1台、氮气发生器1台 （7）耗材1批 4.技术参数 （1）液相色谱部分 1）超高效液相泵 ①二元高压或者四元低压混合梯度系统，含有4路的溶剂切换附件 ▲②流量范围：0.001 mL/min – 4.8mL/min，递增率0.001 mL/min，（验收指标，并提软件截图供证明文件，加盖公章） ③流量精度：≤0.07 %RSD，0.01min； ★④压力范围：0 – 10000 psi或以上 ⑤压力脉动：在整个压力范围内，1 mL/min流量时，< 1% ⑥可压缩性补偿：根据流动相自动调节或采购人选择 ⑦梯度洗脱：0 – 100 %，最小递增率为0.1 % ⑧混合精度：< 0.15 %RSD ▲9.梯度曲线≥22条（提供软件截图证明） ▲10连续可变冲程20-100ul（提供软件截图证明） ▲11、标配喷射流混合器，梯度组成范围1%-99%，（提供官方印刷版证明文件） 2）在线脱气机 : ①流速：10 mL/min每个流路 ②通道：四个独立通道 ③PH 范围：1 – 14 ④内部材料：PTFE 3）自动进样器： ★①样品容量：130位以上2 mL样品瓶 ▲②进样范围：0.1 – 100 μL，多次进样模式可达1500μL （提供印刷版证明文件） ③进样精度：< 0.25 % RSD ④交叉污染度： < 0.004 % ⑤最小取样体积：0.1μL ⑥控制：柱前自动衍生程序，进样体积，自动洗针程序，取样及进样速率 4）智能化温控柱箱 ▲①柱温范围：4 – 80 ℃ ②温度稳定性： 0.15℃ ③温度准确度： 0.8℃或校正后 0.5℃ ④柱容量：最大4根4.6*30 cm色谱柱 ▲⑤可扩展两位6通阀、两位10通阀、四位10通阀（提供对应厂家阀头证明文件） （2）三重串联四极杆质谱仪 1）离子源： 独立ESI源 ▲①垂直于毛细传输管的正交喷雾口设计，喷雾针位置免调，可适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染。 ②铰链开合式喷雾室设计，更换方便，清洗简便。 ③反吹氮气设计，逆流氮气加热，氮气温度及流速可调，保证液滴的充分脱溶剂化，提高离子化效率，适应很宽的HPLC流速。 ④采用热喷射流离子聚焦技术，雾化氮气流速可达音速。 2）离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳和LC-Chip ▲3）离子传输部分（包括二级锥孔或传输管）无需卸真空，即可进行清洁维护（提供设计图加盖公章） ▲4）离子导入光学系统：气旋离子导轨，有效提升高质量离子聚焦及传输效率，消除中性粒子干扰 ▲5）四极杆质量过滤器：可控温至65度，双曲面金属四极杆(提供软件截图加盖公章) 6）碰撞反应池：涡流碰撞室高压线性加速碰撞反应池，无交叉干扰 7）气体要求:采用氮气作为雾化气和碰撞气,无需额外第二种气体 8）检测器系统：打拿极加最新一代长寿命电子倍增器设计 9）真空系统 ①带有差动抽气真空系统，分子涡轮泵抽速大于800升/秒和大抽速的前级机械泵。 ②具有自动断电保护功能 10）扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、混合扫描、触发式MRM（用于二级离子定性）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换 11)检测性能： ① ▲质量范围： 最大质量范围不超过5-1500amu，以保证全质量范围更高的灵敏度（提供证明文件加盖公章） ②最大扫描速率： 15,000 amu/s（以0.1 amu步径做全扫描） ③动态范围： > 6×106 ▲④ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平，离子对 m/z 609->195, S/N> 350,000:1 IDL仪器检出限10 fg（以20 fg利血平柱上进样重复性计算） ▲⑤ ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N> 350,000:1 IDL仪器检出限 10 fg（以20 fg氯霉素柱上进样重复性计算） ⑥正负模式切换时间：≤20 ms ⑦质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours ⑧质量准确度：0.1 amu ⑨可同时做500个MRM离子对检测 ⑩MRM最小驻留时间：1 ms ⑪碰撞反应池离子清除时间：< 1 ms （3）工作站软件 1）单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。 2）一键触发式的全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需蠕动泵，无需手动步骤。 3）自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量 4）自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入 ▲5）同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索 6)数据定量分析和定性分析软件 7)可以使用Excel表进行定量分析的参数设定. 8)液相色谱和质谱使用同一个软件平台，为同一制造商生产。 （4）工作站硬件 ：品牌电脑，服务器级工作站：Intel 4核CPU, 8GB内存, 2×500GB硬盘（一个备份）, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows 10 操作系统， 24” 液晶显示器，激光打印机。 5．交货期和交货地点 （1）合同签订后90日，用户指定地点 6.售后服务 （1）仪器到货后，中标方应即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。 （2）仪器验收合格之日起，对仪器免费保修二年。 （3）对客户的服务要求4小时作出响应，72小时内到现场（如电话中及远程诊断无法解决）。 （4）为保证用户能以最快、最低成本的得到技术支持，厂家在本省设有专业工程师（至少三名），提供工程师的联系方式及资质证明文件（若福州辖区内有常驻售后工程师尤佳）。 （5）仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。 |
| 已有同类仪器设备的情况 |  | 学校现有单台套30万元以上"大型设备"中相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供） 经查询，共有 1 台。 |
|  |  | 学校已有单位申购但尚未入库的单台套30万元以上相同或者相似的"大型设备"一览表（国资处提供） 经查询，共有 1 台。 |
|  |  | “福建省大型科学仪器设备协作共用网”上单台套50万元以上相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供） 经查询，共有 台。 |

| 设备用途以及不能通过共享实现实验目的的充分理由 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HPLC/MS/MS结合了LC的强大的分离分析能力和MS灵敏的鉴定及结构解析能力，提供了可靠、精确的相对分子质量及结构信息，简化了试验步骤，节省了样品准备时间和分析时间。LC/MS/MS的应用具有极大的广度和深度，可以很方便的对药品进行监控，也用于生物技术中分子量的测定。该产品国内不具备生产能力，具有不可替代性，只能购买进口设备，该产品不属于国家法律法规政策明确规定禁止进口的产品。故申请采购进口设备及其辅助设备，广泛应用与风景园林，园艺城市规划，环境设计、产品设计等专业的教学实验，因为每期绩效很慢，仪器设备使用率高，教学实验丰富，客观定量开展研究。 |  |  |
| 管 理 方 式 | 仪器安装条件 |  |
|  | 仪器使用维护人员 |  |
|  | 预计仪器使用率（小时/年） |  |
|  | 能否共享 |  |
| 拟购仪器备选厂家、规格型号及估计价格 |  |  |
| 一、厦门东方科宇科技有限公司LC-20A-8040 222万 二、厦门鑫莱伯供应链管理有限公司1260II-Utilvo 210万 三、安布雷拉（厦门）科技有限公司3500 225万 |  |  |
| 学院教授委员会的论证意见：(仪器设备购置的必要性和可行性；仪器设备的先进性，是否符合学科发展需要；仪器设备的选型是否合理；投资是否达到预期效益；论证意见及结论等) 三重串联四极杆质谱联用系统可用于直接测定植物、水质或土壤等各类样品中的多种有机物，可以鉴定植物的花香、花色、二次代谢物，为园林植物花色、花香、生理生化机理的解析提供重要依据，；同时可以检测水体、土壤中的有机物成分，为风景园林学人居生态环境的教学和研究提供重要参考资料。 该产品国内不具备生产能力，综合性能、价格、维护成本，建议选用安捷伦三重串联四极杆质谱联用系统。 组长： 成员: |  |  |

| 经费负责人意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 学院行政负责人意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 经费审批部门对学院论证的审核意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 专项工作小组意见 | 意见： 专项工作小组（国资处代章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

说明：

一、本论证报告是根据国家教育部、省教育厅的有关文件要求修订的，应严格遵照执行。

二、凡购置单台（件）或单套件价值30万元（人民币）以上（含30万元）的仪器设备均应购前填写此报告，本报告一式三份（一份交经费审批部门，一份交由国资处，一份交计财处）。

三、本表下载后请A4纸双面打印。