显微共聚焦拉曼成像系统技术参数

一、系统主要部件：整套系统包含532、785 nm两路激光器，研究级光学显微镜，高灵敏度光谱仪，光栅，CCD光谱探测器，全自动电动样品台，控制器，数据分析与处理软件和计算机系统。

二、主要技术指标：

1激光器

1.1配置532nm单纵模激光器，功率≥75 mW；配置785nm单纵模激光器，功率≥125 mW

★1.2数字化功率控制系统，软件控制532、785功率连续可调（无需改变激光器电流电压），内置激光功率计和反馈系统，通过软件可以直接输入样品表面功率，可调精确度≤0.1mW

1.3配置高性能滤光片，532nm低波数≤90 cm-1，785nm低波数≤65 cm-1

2研究级光学显微镜

2.1研究级光学显微镜，具有科勒照明系统或明暗场照明，配有摄像机观察样品表面；

2.2 具有白光科勒照明系统或明暗场照明系统，具有景深合成功能；

2.3软件控制白光照明强度变化，一键式样品表面自动聚焦

2.4可采集微区白光反射光谱, 白光光谱横向空间分辨率：≤400nm

2.5配置10X, 50X, 50X长焦物镜（NA≧0.55，工作距离＞9mm）和100x（NA≥0.9，工作距离≧1mm），100X油镜

2.6配置XYZ自动平台，XY扫描范围≥50mm*50mm, 最小步长≤100nm；Z轴移动范围≥30 mm，最小步长≤100nm

2.7样品台承重≥5kg，并可快速成像

3光谱探测系统

★3.1高灵敏度光谱仪，光谱仪内无任何反射镜损耗信号

3.2焦长≥300mm，配置1800、600和300刻线三块光栅全自动切换，无需手动更换光栅

★3.3光谱分辨率（正常测试条件）：≤1.6 cm-1

3.4光谱重复性：优于±0.02cm-1

★3.5高端低噪音CCD探测器，峰值量子效率≥90 %，TE制冷-60℃，暗噪声0.00007e-/pixel/sec。

★3.6共聚焦灵敏度：满足空间分辨率XY350nm、Z850nm的条件下，硅的三阶拉曼峰（约1440 cm-1）信噪比≥25:1，能清晰地观察到硅的四阶峰，要求无明显的N2和O2拉曼峰; 总积分时间不高于300S，拉曼快速成像灵敏度：单晶硅一阶峰的信噪比≥150:1

检测标准：使用单晶硅片，激光波长532 nm，激光功率不超过10.0毫瓦，共聚焦针孔直径≤50微米，积分时间60秒，累积5次，显微镜镜头为50x或100x。

3.7 ≥800*800mm的隔振光学平台

★3.8配置全自动偏振附件，包括激光光路和信号光路自动偏振测试

3.9光谱采集速度：>550张/秒。

3.10自动光路准直：仪器自动准直激光激发光路、拉曼信号传递光路与白光光路至显微镜载物台上的微米级样品点上,自动实现全光路共轴与能量优化。

★3.11为确保长时间采集光谱或拉曼成像的波长准确度和精度，采用新型实时X轴校标：后台自动运行，无需任何外置校标源，无需人工操作。

4共聚焦光谱成像

★4.1横向（XY方向）光学空间分辨率：使用100倍干物镜时，光谱成像横向光学分辨率：≤350 nm @532 nm。

4.2纵向（Z方向）空间分辨率：使用100倍干物镜和共聚焦孔≥50um时，光谱成像纵向光学分辨率：≤850 nm@532 nm。

4.3可实现高速正置显微拉曼光谱2D和3D成像。

4.4 配置粗糙表面拉曼快速成像实时聚焦系统。

5计算机及软件

5.1高级数据软件：具有多功能数据处理功能，具有PCA，NMF等高级功能；

5.2计算机：高性能计算机，不低于i5-9400 CPU, 16 GB RAM，1000G硬盘配置，Windows 10 Pro 64位操作系统。

5.3 Windows下光谱专业软件-包括仪器控制，拉曼/荧光/反射数据采集、计算和处理及曲线拟合,快速生成拉曼图像及图像计算,化学成分分析等各项功能；数据分析软件可任意安装在多台电脑上

6配置清单要求：

6.1、显微激光共聚焦拉曼成像光谱仪主机 1台

6.2、明暗场照明  1套

6.3、10X物镜  1个

6.4、20X物镜  1个

6.5、100X物镜  1个

6.6、50X长焦物镜1个

6.7、785nm 近红外高亮度激光激发组件 1套

6.8、532nm激光激发组件  1套

6.9、532nm激发的扩展拉曼光谱范围光栅  1套

6.10、偏振附件  1套

6.11、拉曼制样工具包 1套

含拉曼制样工具包：液体不锈钢样品池、表面增强剂、进口镀铝载玻片、移液器、进口物镜镜头清洗纸、洗耳球，标准硫磺品，单晶硅片、防尘仪器罩

超高速冷冻离心机技术参数

一、技术要求：

1、主机和转头为同一个生产厂家，而非代工，避免不匹配的安全隐患。

★2、最高转速 ≥ 100,000rpm，最大离心力 ≥ 803,000×g

3、显示器：面板前端具备 LED 灯带指示器，可呈现不同的颜色，发光模式，亮度，以显示不同的操作状态。

▲4、彩色触摸屏≥ 6.5 英寸，触摸式操作，具备离心力，离心时间的适时设定功能。触触摸屏

显示语言有≥ 11 种可选，包括中文，英语，日语等。

5、转速精密度≤ ±2 rpm。

6、具有非接触式不平衡转子监测功能，样品可目视平衡，最大不平衡量为± 5 mm。

★7、温度设定范围：0～+40℃，1℃步进。

8、转头温度控制精度：±0.5℃，利用红外检测器监测温度。

9、自动除雾干燥系统，可使离心室在每次离心后保持干燥。

10、真空度最小可≤ 1.3Pa。面板需显示高、中、低真空度，15min 内可达到最高真空度。

▲11、噪音水平≤51dB(A) (室内条件下，最高转速运行) 。

12、可预设实验开始或结束时间，具备仪器预冷功能。

13、具备快速启动功能，通电启动后 8 秒，系统即可操作。

14、可选配带转头寿命自动检测适配器转子，自动追踪记录转头真实的使用时间及次数。

★16、具有 RTC 实际时间控制功能。

▲17、转头转速自动监测，全自动设置最高允许转速，具有双重过速保护功能。

18、具有用户锁功能，可注册≥ 50 个操作者。用户授权管理：分≥ 3 个分级密码管理。

19、标配有模拟软件的 CD 盘，可安装在电脑上进行离心条件的模拟。

20、程序化操作：可存储≥ 1000 个程序，每个程序可包含 ≥30 个操作步骤。

21、加减速模式：≥10 级加速，≥11 级减速。

22、标准接口：USB (x2), LAN (x1)。

23、操作历史≥ 5120 个，操作历史可通过 USB 口，以 CSV 的形式输出。

24、安全操作符合 UL，CSA，CE Mark, IMFC 国际安全标准。

25、可选配 HEPA 过滤器（生物安全）。

26、可选配数据管理软件管理实时操作数据。

27、有 Eco 智能节能模式。

二、配置要求：

主机1台、水平转子1个（最高转速40,000rpm，最大离心力284,000×g，容量8x13mL，K因子≤139）、角转子1个（最高转速≥100,000rpm，最大离心力≥803,000×g，容量8×6.5ml，K因子≤18）、角转子1个（最高转速70,000rpm，最大离心力505,000×g，容量8x40mL，因子≤44）、配套：6.5ml的PA离心管200个，离心管盖、工具包1套、40ml的PA离心管200个，离心管盖、工具包1套、13ml的PET离心管200个。

高速冷冻离心机技术参数

一、技术要求：

1.主机最高转速≥14,000rpm，相对离心力≥20,910xg

2.符合IEC1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室

3.压缩机频率调制器降低噪音水平，实现超静音操作，运行≥4*750ml水平转子，噪音≤56分贝

▲4.所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，且拆卸简单，便于清洁

▲5. ≥10档“启动”和“刹车”档可选，保护敏感样品

6.转速(rpm)、相对离心力（rcf）和半径修正值可由用户输入，离心过程中可改变参数值

▲7.定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性

8.具有瞬时离心功能，离心更方便

9.自动识别转子，防止超速离心

10.待机制冷功能，确保离心前后甚至是最高转速时，维持低温状态，保护样品安全

11.具备快速制冷功能，≤15分钟即可快速冷却离心腔

▲12.开盖高度≤29cm，方便装载或者拿取样品

13.内置冷凝水槽

14.配置要求

主机一台；4×500ml水平转子一个（最大相对离心力≥ 3,220 × g，转速≥4,000 rpm)），包含15、50ml锥底管适配器；6×50ml气密性角转子一个（最大相对离心力≥ 20,130 × g最大转速≥12,100 rpm）；